## 附件1 介入室耗材
2024年介入室医用耗材清单（报价单）
序号 | 耗材名称 | 预算单价（元） | 用途 | 参数 | 是否满足用途和参数 | 报价 （单价，元） | 规格 | 生产厂家 | 药交所产品编码 （线下产品不填） | 医保码（27位）在两定平台可查询 | 备注（是否带量）
1 | 一次性使用介入配件（压力延长管)） | 38 | PCI术中监测血管内压力 | 优质PVC材质，耐压性能好;最高承受500psi压力;规格型号齐全.两端锁定接头分别为可旋转和不可旋转。管身透明，便于观察气泡。
2 | 一次性使用介入配件（多联三通）) | 74 | PCI术中连接造影剂、压力延长管、液体 | 密封性好，不漏液； 开关指示清晰，旋转顺畅； 最高可承受500 psi压力； 内表面增加磨砂面，避免因打滑而连接不牢。
3 | 一次性使用环柄注射器 | 78 | PCI术中注射造影剂 | 单手推拉操作，发力轻巧;管壁清晰透明，便于观察，定量准确;前段有0.5ml储液空间，避免气泡注入，可旋转鲁尔接头，适配各类介入产品。
4 | 一次性使用鞘管 | 104 | PCI术中穿刺血管鞘管 | 内径：4-9F，穿刺针长度：17G*53mm，鞘长度：7cm-30cm，头端行状：直头、带角度、J型。
5 | 一次性使用介入配件(Y型阀组件) | 174 | 支架置入术中连接指引导管 | 旋钮式或按压式
6 | 桡动脉压迫止血带 | 180 | 拔出桡动脉鞘管后压迫桡动脉用 | 旋宁式手动调节压迫止血，透明支撑板，压迫止血区可观察止血状况。
7 | 造影导管 | 155 | 冠脉造影用 | 1、规格型号齐全，涵盖4F-6F；长度80cm-130cm，有JR,JL,TIG, AL,MPA,PIG，PIG145°等弯型， 2、管身尼龙加钢丝网编织，亲水涂层涂覆，通体显影，头端柔软倒圆角设计， 3、耐高压1000PSI
8 | 亲水涂层导丝 | 200 | 引导冠脉造影导管至升主动脉用 | 直径：0.035mm长度：150cm
9 | 亲水涂层导丝（加长） | 310 | 桡动脉迂曲留置导丝交换导管用 | 直径：0.035mm长度：260cm
10 | 一次性使用血压传感器 | 212 | PCI术中监测血管内压力 | 1.压力测量范围 -50~300mmHg 2.压力检测管长度 1250mm
11 | 血栓抽吸导管 | 3400 | 急性血栓病变抽吸血栓使用 | 导管有效长度：1450mm;适配导引导管：2.00mm/6F；适配导引导丝：0.36mm/0.014inch;
12 | 微导管 | 2800 | 冠脉内给药、增强导丝支撑力、改变导丝方向使用 | 1、规格型号齐全，涵盖：1.7F，1.9F，长度130cm,150cm， 2、三层管身结构，PTFE+钢丝网+聚合物，亲水涂层涂覆，渐变设计 3、配备延长导丝
13 | 切割球囊系统 | 5700 | 冠脉内斑块定向切割使用 | 球囊直径：2.0mm-4.0mm，球囊长度：10mm-20mm，工作长度：140mm
14 | 导引延伸导管 | 5800 | 冠脉内迂曲、钙化病变输送冠脉支架用 | 工作长度：150cm，远端导管长度：≥25cm，主外壳需要亲水涂层，推送杆长度≥125cm
15 | 压力泵 | 600 | 扩张球囊、释放支架使用 | 压力30ATM,压力表性能稳定、表盘清晰;有效容积20ml；
16 | 导引导丝 | 597 | 冠脉介入治疗中通过狭窄病变建立球囊、支架输送轨道使用 | 导丝直径0.009-0.014，长度≥190cm。适合各类病变全类型导丝。
17 | 指引导管 | 576 | 冠脉介入治疗术中置冠脉开口用 | 1.亲水涂层 2.具有各种弯型，5F-8F，长度80-130cm，带侧孔
18 | 药物涂层冠脉球囊导管 | 6285 | 冠脉内药物释放治疗用 | 球囊直径2.00mm-4.0mm，球囊长度8mm-40mm；适用导丝0.014，
19 | 快速交换球囊扩张导管 | 350 | 扩张冠脉狭窄病变使用 | 1、球囊直径1.25-4.0mm 长度6-30mm，导管长度142cm。2、适配导引导丝：0.36mm/0.014inch;
20 | 非顺应性PTCA球囊扩张导管 | 290 | 对置入支架进行支架内整形 | 导管的有效长度：1350mm;导管外径：0.95mm或2.8F；球囊公称压力：1419kpa(14atm);适配导引导管：1.67mm/5F,2.00mm/6F;适配导引导丝：0.36mm/0.014inch;
21 | PTCA球囊扩张导管 | 290 | 扩张冠脉狭窄病变使用 | 导管的有效长度：1350mm;导管外径：0.90mm或2.7F；球囊通过直径：0.026-0.035inch;适配导引导管：2.00mm/6F,2.33mm/7F;适配导引导丝：0.36mm/0.014inch;
22 | 药物洗脱冠脉支架系统 | 806 | 治疗冠脉内狭窄病变使用 | 1.涂层药物为：佐他莫司、雷帕霉素 2.支架直径2.25-4.0mm，长度8-40mm
23 | 股动脉压迫器 | 252 | 拔出股动脉鞘管后压迫股动脉用 | 包含一次性动脉压迫止血器旋转柄、固定板、压迫板应透明、无毛刺，压迫软垫应柔软。
24 | 双腔微导管 | 5700 | 冠脉内给药、增强导丝支撑力、改变导丝方向使用 | 头端外径：0.5mm ，头端内径：0.4mm， 工作长度：130cm-150cm， 亲水涂层：≥30cm
25 | 棘突球囊扩张导管 | 5700 | 冠脉内斑块定向切割使用 | 直径：2.0-4.0mm。
26 | 一次性介入手术包 | 180 | 一次性介入手术包（可定制） | 1.产品性能要求符合YY/T0506.2标准； 2.手术单、手术衣微生物洁净度≤100cfu/g； 3.配置有纱布块、洞巾、手术衣、无菌保护套、垫单、小洞巾、钳子、方盆、腰盘、大洞巾、无菌保护套、圆盆、手术刀、圆桶、垫单
27 | 临时起搏器电极导管 | 1140 | 植入临时起搏器使用 | 漂浮电极；直径：4-6F 电极距离：1-2.5cm 标杆长度：110cm；
28 | 植入式心脏起搏器（单腔） | 19500 | 植入永久性单腔起搏器使用 | 起博模式AAI、VVI,起搏极性为单极、双极，预期寿命≥5年
29 | 植入式心脏起搏器（双腔） | 56350 | 植入永久性双腔起搏器使用 | 起博模式具备DDD、VDD、DVI,起搏极性为单极、双极，预期寿命≥4年
30 | 植入式心脏起搏器电极导线 | 4500 | 植入永久性起搏器时连接的电极导线 | 心室，心房电极 规格要求：主动固定螺旋；规格要求：心室电极导线总长58cm、心房电极导线总长52cm
31 | 一次性使用无菌导管鞘组 | 292 | 植入永久性起搏器时穿刺腋静脉、锁骨下静脉使用的撕开鞘。 | 鞘管可供选择7F/8F/9F
报送单位名称（盖章） ： 联络人： 电话：