## 附件1 介入室耗材
2024年肾内科医用耗材清单（报价单）
序号 | 耗材名称 | 预算单价（元） | 用途 | 参数 | 是否满足用途和参数 | 报价 （单价，元） | 规格 | 生产厂家 | 药交所产品编码 （线下产品不填） | 医保码（27位）在两定平台可查询 | 备注（是否带量）
1 | 外周球囊扩张导管 | 3300 | 适用于自体或人工合成动静脉透析瘘管的阻塞性病变的治疗 | 1、额定爆破压≥22ATM。 2、直径≥3-12mm；球囊长度≥40-80mm；推送杆长度≥75cm。 3、最大通过导丝0.035in。 4、型号齐全、价格一致，满足外周及中心静脉的治疗。 5、导管兼容性、球囊非顺应性好。
2 | 外周球囊扩张导管（高压） | 3500 | 适用于自体或人工合成动静脉透析瘘管的阻塞性病变的治疗 | 1、额定爆破压≥24ATM。 2、直径≥4-7mm；球囊长度≥40-60mm；推送杆长度≥75cm。 3、最大通过导丝为0.035in。 4、独特的尖端设计，适合吻合口的病变处理。 5、导管兼容性、球囊非顺应性好。
3 | 血管鞘组 | 174 | 用于插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路。 | 鞘管尺寸≥5-7Fr，鞘管有效长度≥8-13cm，内配注射，套管针，导引导丝
4 | 导丝 | 204 | 用于介入诊断及治疗中引导导管插入血管并定位 | 直径0.035in，长度150cm、180cm,亲水、加硬型。
5 | 导丝 | 285 | 用于介入诊断及治疗中引导导管插入血管并定位 | 直径0.035in，长度150cm、180cm、260cm,亲水、加硬型。
6 | 一次性使用球囊扩充压力泵 | 499 | 用于血管介入手术中，通过单三通阀与球囊扩张导管连接使用，通过压力表显示的压力值，对球囊作精确充盈及收缩，从而达到扩张或收缩球囊的目的 | 最大压力范围≥25ATM
7 | 一次性使用球囊扩充压力泵 | 836 | 用于血管介入手术中，通过单三通阀与球囊扩张导管连接使用，通过压力表显示的压力值，对球囊作精确充盈及收缩，从而达到扩张或收缩球囊的目的 | 最大压力范围≥30ATM
8 | 中心静脉导管套件 | 3700 | 适用于血液透析、血浆置换和液体输注 | 1、对称螺旋“Z”型管尖设计。2、导管的材质为改良聚氨酯。3、撕脱鞘为单向安全撕脱鞘。3、14.5FR管腔，最高流量可达500ml/min。
9 | 一次性活检针 | 280 | 一次性穿刺活检针适用于获得肺、肝、脾、肾、前列腺、淋巴结、乳腺、甲状腺和软组织肿瘤的活检组织 | 直径12G/14G/16G/18G/20G,长度10CM/13CM/16CM/20CM/30CM；一次性使用活检针由不锈钢穿刺针和针芯组成，穿刺针上刻有厘米刻度标识，不锈钢材质均为304不锈钢，能配合活检枪使用。
报送单位名称（盖章） ： 联络人： 电话：