## Sheet1
荣昌区中医院ICU专科耗材一批清单（报价单）
序号 | 使用科室 | 耗材名称 | 规格（参考） | 预算单价（元） | 单位 | 技术要求（参考） | 是否满足技术要求参数 | 耗材名称 | 报价 （单价，元） | 规格 | 生产厂家 | 药交所产品编码 （线下产品不填） | 医保码（27位）在两定平台可查询 | 备注1（是否带量） | 备注2（是否是 可收费耗材） | 耗材类别：械字号(高/低值)、消字号、其它（不作为医疗器械管理）
1 | 重症医学科 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | BLS-121-DBC | 450 | 根 | 组成：本产品由动脉侧、静脉侧回路组成，部分型号带有废液袋。主要部件包括:各种接头、采样口、冲洗分支管、泵管、肝素分支管、气体捕获器、传感器保护器。本产品材质为医用级高分子材料:聚氯乙烯、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)、聚碳酸酯、聚甲醛、聚丙烯、聚乙烯。 适用范围：用于血液透析时作为血液通道。
2 | 重症医学科 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | BLS-121-DBC（BF) | 450 | 根 | 组成：本产品由动脉侧、静脉侧回路组成，部分型号带有废液袋。主要部件包括:各种接头、采样口、冲洗分支管、泵管、肝素分支管、气体捕获器、传感器保护器。本产品材质为医用级高分子材料:聚氯乙烯、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)、聚碳酸酯、聚甲醛、聚丙烯、聚乙烯。 适用范围：用于血液透析时作为血液通道。
3 | 重症医学科 | 一次性使用血液灌流器 | HA230 | 1257 | 个 | 导丝长度：150cm 1.4段扩器:10/12Fr.,12/14Fr.,14/16Fr.,16/18Fr 2.0.038”x150cm静脉插管导丝 3.导丝输送器 4.18ga.穿刺针 5.小型手术刀片 6.10ml注射器
4 | 重症医学科 | 一次性使用血液灌流器 | HA330 | 1750 | 个 | 最大流速：5L/min， 预充量：57ml， 接口：3/8英寸 生物涂层：磷酸胆碱涂层
5 | 重症医学科 | 一次性使用压力传感器 | DBPT-0103 | 180 | 个 | 1、产品用途： 为临床提供准确、可靠和连续的动脉压、中心静脉压数据，显示动脉和中心静脉压力波形。与监护仪配套使用，主要应用于手术中和手术后动态血压的监测。 2、技术要求： 2.1连续动态监测动脉压、中心静脉压、心房压等多种人体血压； 2.2高品质进口压阻式硅晶芯片，反应灵敏、监测精准； 2.3微孔式进口冲洗阀，持续肝素盐水恒定3ml/h流速流入管路，确保管路不凝血，波形无失真； 2.4接头与国内外多种品牌监护仪兼容，规格任由您选择； 2.5产品通过FDA510k认证； 2.6灵敏度为5μV/V/mmHg±2%； 2.7零点热效应为±0.3mmHg/℃。 2.8零点漂移小于2mmHg/8h（工作温度15～40℃）。 2.9容积排量为0.03mm3/100 mmHg 3.0规格型号齐全，必须包含型号：取血端三通为无针混注三通，需提供技术要求文件