## 市场调研
荣昌区中医院各科室专科耗材一批清单（报价单）
序号 | 使用科室 | 耗材名称 | 规格（参考） | 预算单价（元） | 单位 | 技术要求（参考） | 耗材名称 | 报价 （单价，元） | 规格 | 生产厂家 | 药交所产品编码 （线下产品不填） | 医保码（27位）在两定平台可查询 | 备注1（是否带量） | 备注2（是否是 可收费耗材） | 耗材类别：械字号(高/低值)、消字号、其它（不作为医疗器械管理） | 供应商名称
1 | 重症医学科 | 一次性输氧面罩 | 文丘里型 | 49 | 个 | 可调节流速，可直接做雾化吸入，由罩壳、输氧管体、可调节阀和接口组成，满足icu ARDS患者，符合氧疗规范。
2 | 骨伤科二 | 医用吊带 | S,M,L | 80 | 个 | 医用吊带肘关节支具锁骨固定带脱白手托架:适用中风偏瘫关节脱白半脱白肩部骨折、肩关节劳损肩周炎肩部不适。
3 | 骨伤科二 | 成人肩胛骨医用骨折绑带 | S,M,L | 50 | 个 | 成人肩胛骨医用骨折绑带娇8八字背器护具：适用锁骨骨折、肩胛骨骨折、肩部求扭伤、运动损伤。
4 | 骨伤科二 | 肩外展固定支具 | S,M,L | 100 | 个 | 肩外展固定支具：适用肩袖损伤修复、肩关节复位、肱骨骨折固定、肩部创伤术后
5 | 护理部 | 经外周中心静脉导管 | 通用 | 298 | 根 | 1.聚氨酯材质，留置时间1-4周，长度6-10cm. 2.针、导丝、导管一体化加速塞丁格设计，导管与连接座采用分段式防打折设计。 3.侧孔针芯能及时观察回血；可撕裂鞘末端防逆阀设计。 4.配备单管，提高一次穿刺成功率，降低患者静脉炎发生.
6 | 针灸康复科（康复组） | 一次性针电极 | 通用 | 70 | 个 | 1、针体、针柄、导电端子、隔离套、弹片、套管组成 2、直径：0.3mm-0.45mm 长度：37mm-38mm 3、阻抗≤10kΩ 4、一次性使用，环氧乙烷灭菌； 5、有效期≤2年
7 | 针灸康复科（康复组） | 神经和肌肉刺激器用体表电极 | 通用 | 5 | 个 | 1、医用级胶水 2、鳄鱼夹线扇形 3、存储：-20℃～40℃，使用：0℃～40℃ 4、有效期≤2年
8 | 脑病科 | 血管鞘组 | 需提供多种型号 | 200 | 个 | 用于辅助输送诊断/治疗器械进入心腔内或建立有助于血管内器械的经皮进入通路。血管鞘组由导管鞘、扩张器、导丝组成，部分规格配有穿刺针、导引套管和皮肤切异器。亲水涂层导丝及鞘管表面涂有亲水涂层。 1、血管鞘规格涵盖4-14F；长度7cm，11cm，15cm，25cm； 2、能满足股动脉入路和桡动脉入路需求； 3、血管鞘组内配套有带鞘管的穿刺针。
9 | 脑病科 | 造影导管 | 需提供多种型号 | 600 | 个 | 亲水涂层造影导管用于向血管内注射或输入对照介质和/或液体。亲水涂层造影导管由管身、应变释放套管和座组成，管身表面涂覆有亲水涂层。PIG弯型的造影导管配有矫直器。 1、管身亲水涂层涂覆，头端柔软倒圆角设计； 3、管身通体显影，头端高亮显影； 4、内径≥0.035英寸 5、规格型号与弯型齐全，长度100cm-150cm，包括猪尾、单弯、多功能、猎人头、西蒙、VTK等弯型。
10 | 脑病科 | 0.035英寸导丝 | 需提供多种型号 | 300 | 个 | 该产品用于引导其他器械插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路 1、导丝外径0.035” 2、芯丝镍钛，头端铂钨合金弹簧，聚合物及亲水涂层包覆； 3、头端具备多种弯型，A弯，S弯，J弯，B弯，C弯 4、长度涵盖150/180/260/300cm
11 | 脑病科 | 0.018英寸导丝 | 需提供多种型号 | 1000 | 个 | 该产品用于引导其他器械插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。 1、导丝外径0.018”； 2、芯丝镍钛或一体不锈钢，头端铂钨合金弹簧，聚合物及亲水涂层包覆； 3、不同头端克数选择； 4、长度涵盖260cm。
12 | 脑病科 | 0.014英寸导丝 | 需提供多种型号 | 1000 | 个 | 该产品用于引导其他器械插入血管，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。 1、导丝外径0.014” 2、芯丝镍钛或一体不锈钢，头端铂钨合金弹簧，聚合物及亲水涂层包覆； 3、不同头端克数选择； 4、长度涵盖150/260。
13 | 脑病科 | 股动脉压迫止血器 | 需提供多种型号 | 500 | 个 | 拔出股动脉鞘管后压迫股动脉用，包含一次性动脉压迫止血器旋转柄、固定板，压迫软垫应柔软。
14 | 脑病科 | 桡动脉压迫止血器 | 需提供多种型号 | 200 | 个 | 能满足近端桡动脉和远端桡动脉穿刺置管术后压迫止血需求。
15 | 脑病科 | 封堵止血系统 | 需提供多种型号 | 2000 | 个 | 1、用于股动脉穿刺术后股动脉封堵止血；2、有5F、6F、7F、8F规格。
16 | 脑病科 | 导引导管 | 需提供多种型号 | 2000 | 个 | 用于神经血管介入术中血管通路的建立。导引导管由软头、管身、应变释放套管和座组成，管身表面部分涂覆有亲水涂层；规格型号齐全，直径5-8F
17 | 脑病科 | 输送导管（长鞘） | 需提供多种型号 | 10000 | 个 | 具有颅内血管适应症；包括输送导管、扩张鞘和止血阀。
18 | 脑病科 | 球囊导引导管 | 需提供多种型号 | 10000 | 个 | 1、由管体，导管座组成；管体远端带有一个顺应性球囊，近端预装有一个引导鞘管； 2、腔内直径不小于0.087in，长包括90、95、100、105cm； 3、用于协助血管内导管插入并被引导至外周或神经血管系统的目标血管内。球囊可临时性阻塞血管或控制血流； 4、产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
19 | 脑病科 | 一次性使用球囊扩充压力泵 | 需提供多种型号 | 600 | 个 | 球囊扩张压力泵主要由压力泵和三通(选配件)组成。压力泵包括推注系统、压力表、连接管路。主要材料为聚碳酸酯、不锈钢、硅橡胶、聚氨酯、聚甲醛。
20 | 脑病科 | 一次性使用三联三通 | 需提供多种型号 | 100 | 个 | 1、手柄箭头和OFF标识 2、具有不小于3个连接端口 3、可承受不小于500psi的压力
21 | 脑病科 | 一次性使用Y型连接阀 | 需提供多种型号 | 300 | 个 | Y形连接器由Y阀、导丝导引器、扭转器(及延长管)组合而成，分为配密封环以及外圆锥接头等组成。主要组成材料有：聚碳酸酯、高密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚甲醛和硅橡胶。 1、型号齐全 2、具备旋转止血设计 3、大内腔设计；耐高压，能满足神经血管介入需求
22 | 脑病科 | 外周血管球囊扩张导管 | 需提供多种型号 | 5000 | 个 | 1、规格型号齐全，涵盖0.035"、0.018"、0.014”三种系统规格，囊体多种长度选择9-200mm，直径1.5-10mm； 2、包括快速交换和整体交换型号 3、能满足神经血管介入需求
23 | 脑病科 | 保护伞 | 需提供多种型号 | 15000 | 个 | 远端栓塞保护系统由远端保护器和输送回收导管组成，其中远端保护器包括保护伞和装载器。能满足颈动脉支架置入术需求，具备独立导丝结构。
24 | 脑病科 | 外周血管支架 | 需提供多种型号 | 3000 | 个 | 规格型号齐全，能满足锁骨下动脉、肾动脉支架置入术的需求
25 | 脑病科 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | 需提供多种型号 | 30000 | 个 | 规格型号齐全，有5mm直径规格，满足椎动脉狭窄支架置入术的适应症
26 | 脑病科 | 0.014英寸神经微导丝 | 需提供多种型号 | 5000 | 个 | 1、直径0.014in,长度200-300mm 2、该产品由芯丝、海波管、涂层及显影弹簧圈组成，附导丝导引器扭控器配件 3、产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用 4、适用于神经血管，可用于选择性导引和定位导管以及神经血管内的其它介入器械，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位。
27 | 脑病科 | 0.010英寸神经微导丝 | 需提供多种型号 | 5000 | 个 | 1、直径0.010in,长度200-300mm 2、该产品由芯丝、海波管、涂层及显影弹簧圈组成，附导丝导引器扭控器配件 3、产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用 4、适用于神经血管，可用于选择性导引和定位导管以及神经血管内的其它介入器械，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位。
28 | 脑病科 | 神经微导管 | 需提供多种型号 | 5000 | 个 | 1、具有神经血管适应症。 4、直径规格包括：0.017 in/0.021in/0.027in 5、长度≥150cm
29 | 脑病科 | 远端通路导管 | 需提供多种型号 | 15000 | 个 | 1、具有神经血管适应症 2、直径：5F/6F 5、长度：≥115cm
30 | 脑病科 | 血栓抽吸导管 | 需提供多种型号 | 35000 | 个 | 1、具有神经血管抽吸取栓适应症 2、直径：3F至6F 5、长度：≥125cm
31 | 脑病科 | 取栓支架 | 需提供多种型号 | 20000 | 个 | 型号规格齐全，具有对颅内动脉血管进行取栓操作的适应症，支架推送杆能通过0.014英寸规格的颅内球囊扩张导管。
32 | 脑病科 | 颅内球囊扩张导管（整体交换） | 需提供多种型号 | 16000 | 个 | 型号规格齐全，具有对颅内动脉血管狭窄部位进行球囊扩张处理的适应症。
33 | 脑病科 | 颅内球囊扩张导管（快速交换） | 需提供多种型号 | 12000 | 个 | 型号规格齐全，具有对颅内动脉血管狭窄部位进行球囊扩张处理的适应症。
34 | 脑病科 | 颅内动脉球囊扩张支架 | 需提供多种型号 | 16000 | 个 | 型号规格齐全 具有颅内动脉支架置入术的适应症。
35 | 脑病科 | 颅内动脉自膨式支架 | 需提供多种型号 | 50000 | 个 | 具有颅内血管适应症。
36 | 脑病科 | 血流导向密网支架 | 需提供多种型号 | 60000 | 个 | 型号规格齐全
37 | 脑病科 | 颅内动脉弹簧圈 | 需提供多种型号 | 15000 | 个 | 具有颅内血管适应症，型号规格齐全，电解脱。
38 | 脑病科 | 颈动脉支架（闭环结构） | 需提供多种型号 | 3000 | 个 | 可用于颈动脉狭窄的治疗
39 | 脑病科 | 颈动脉支架（开环结构） | 需提供多种型号 | 3000 | 个 | 可用于颈动脉狭窄的治疗
40 | 脑病科 | 远端闭合双层网篮取栓支架 | 需提供多种型号 | 30000 | 个 | 用于在患者缺血性卒中发作8小时内移除堵塞在颅内大动脉血管内的血栓以达到回复血流的治疗目的，包括颈内动脉、大脑中动脉的M1和M2段。 颅内取栓支架由取栓支架与装载器组成，部分型号规格包含微导管。取栓支架由示标、支架、加强弹簧、芯丝组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期三年。
41 | 心病内分泌科 | 外周血管球囊扩张导管（0.035系统） | 0.035系统 | 2350 | 个 | 用于肾动脉、髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉中的狭窄的扩张，还用于自体或则人工动静脉透析瘘管中的梗阻病变的治疗。该器械还适用于外周血管系统的支架后扩张。直径范围：3-12mm，长度范围15-220mm±5mm，导管有效长度70/100/135cm±5cm
42 | 心病内分泌科 | 外周血管球囊扩张导管（0.018系统） | 0.018系统 | 4500 | 个 | 用于肾动脉、髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉中的狭窄的扩张，还用于自体或则人工动静脉透析瘘管中的梗阻病变的治疗。直径范围：1.5-6mm，长度范围10-200mm±5mm，包含锥形球囊规格和藕节球囊规格；导管有效长度90/120/135/150cm±5cm
43 | 心病内分泌科 | 外周血管球囊扩张导管（0.014系统） | 0.014系统 | 4300 | 个 | 用于肾动脉、髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉中的狭窄的扩张，还用于自体或则人工动静脉透析瘘管中的梗阻病变的治疗。直径范围：1.5-7mm，长度范围20-200mm
44 | 心病内分泌科 | 外周球囊扩张导管（0.014系统、肾动脉） | 0.014系统、肾动脉 | 2500 | 个 | 用于肾动脉、髂动脉、股动脉、腘动脉、胫动脉、腓动脉中的狭窄的扩张，还用于自体或则人工动静脉透析瘘管中的梗阻病变的治疗。直径范围：1.5-7mm，长度范围9-120mm
45 | 心病内分泌科 | 高压球囊扩张导管（0.035系统） | 0.035系统 | 5300 | 个 | 适用于对患有股动脉和腘动脉（膝下动脉除外）狭窄或闭塞病变的患者进行经皮腔内血管成形术。直径范围：3.0-12.0mm 长度范围：20-220mm
46 | 心病内分泌科 | 药物洗脱PTA球囊扩张导管（0.035系统） | 20-150mm | 18500 | 个 | 用于对患有股动脉和腘动脉(膝下动脉除外)狭窄或闭塞病变的患者进行经皮腔内血管成形术。该产品适用于对股浅动脉(SFA)和近端腘动脉(PPA)的外周动脉阻塞性疾病进行经皮腔内血管成形术(PTA)治疗。直径范围：3-12mm 长度范围：20-300mm.可根据不同长度范围价格不同，需覆盖全尺寸范围。
47 | 心病内分泌科 |  | 200-300mm | 27000 | 个
48 | 心病内分泌科 | 药物洗脱PTA球囊扩张导管（0.018系统） | 20-100mm | 21400 | 个 | 直径范围;2mm-6mm； 长度范围：20mm-150mm； 用于对患有股动脉和腘动脉(膝下动脉除外)狭窄或闭塞病变的患者进行经皮腔内血管成形术
49 | 心病内分泌科 |  | 120-200mm | 23600 | 个
50 | 心病内分泌科 | 导引导丝（0.014/0.018/0.035） | 0.014 | 990 | 个 | 1、导丝外径分别有0.014”、0.018”、0.035” 2、芯丝镍钛或一体不锈钢，头端铂钨合金弹簧，聚合物及亲水涂层包覆； 3、不同头端克数选择； 4、头端具备多种弯型，A弯，S弯，J弯，B弯，C弯
51 | 心病内分泌科 |  | 0.018 | 1800 | 个
52 | 心病内分泌科 |  | 0.035 | 1100 | 个
53 | 心病内分泌科 | 导引导管（外周、肾动脉支架植入用） | 外周、肾动脉支架植入用 | 830 | 个 | 用于介入术中血管通路的建立。导引导管由软头、管身、应变释放套管和座组成，管身表面部分涂覆有亲水涂层 1、规格型号齐全，直径5-8F,；长度55-135cm;弯型丰富MPA等
54 | 心病内分泌科 | 回收导管（回收滤器专用装置） |  | 5010 | 个 | 直径范围：9-11F回收鞘+回收套件，抓捕环直径20±5mm 下腔静脉经皮收回可回收腔静脉滤器装置
55 | 心病内分泌科 | 可回收腔静脉滤器（伞形） | 伞形 | 18200 | 个 | 直径范围：适用下腔静脉15-30mm 长度范围：输送鞘长度55cm 用于经皮放置肺栓塞高危群下腔静脉中，可预防肺栓塞。经股静脉或颈静脉入路经皮置入
56 | 心病内分泌科 | 可回收腔静脉滤器（梭形） | 梭形 | 17600 | 个 | 适用≤30mm的下腔静脉，梭型滤器
57 | 心病内分泌科 | 血管内异物取出装置 | 通用 | 6000 | 个 | 用于经导管捕捉和取出血管内介入器械失效后脱落的异物，如支架、断裂的导管和导丝等。输送导管6F-9F
58 | 心病内分泌科 | 封堵止血系统 | 通用 | 3200 | 个 | 适用于股动脉穿刺，5-7F穿刺口，血管外封堵，材料可吸收不影响二次穿刺
59 | 心病内分泌科 | 一次性使用导管鞘组（翻山鞘，直行鞘，C2鞘等多功能） | 翻山鞘，直行鞘，C2鞘等多功能 | 1200 | 个 | 用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路。导引鞘由导管鞘、止血阀接头、扩张器(或选择性导管)组成，部分型号规格配有导丝，10F及以上型号规格配有转换接头，导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层。多种弯型选择分别能够满足下肢、弓上、主动脉临床需求。4F-12F规格，长度30-110cm。可拆卸止血阀。套件可配备导丝。
60 | 心病内分泌科 | 导管鞘器械（微穿针） | 微穿针 | 600 | 个 | 血管鞘组由导管鞘、扩张器、导丝组成，部分规格配有穿刺针、导引套管和皮肤切异器。亲水涂层导丝及鞘管表面涂有亲水涂层。血管鞘规格涵盖直径：4F-5F 长度：10-15cm 穿刺针≥21G
61 | 心病内分泌科 | 血管鞘组（11-16cm桡鞘，套管针） | 11-16cm桡鞘，套管针 | 184 | 个 | 11-16cm桡动脉专用鞘，套管针
62 | 心病内分泌科 | 球囊扩张导管（大直径球囊） | 大直径球囊 | 7800 | 个 | 直径范围：12-30mm 长度范围：20-80mm 用于外周血管系统的经皮腔内血管成形术
63 | 心病内分泌科 | 肾动脉支架 （0.014系统） | 0.014系统 | —— | 个 | 直径范围：5mm-7mm 长度：12-25mm
64 | 心病内分泌科 | 外周支架系统（0.018系统） | 0.018系统 | —— | 个 | 直径：4-7mm 长度：20-150mm
65 | 心病内分泌科 | 自膨式外周支架系统（0.035系统） | 0.035系统 | —— | 个 | 直径范围:5-8mm 长度范围:20-200mm
66 | 心病内分泌科 | 血栓抽吸导管（外周） | 外周 | 9800 | 个 | 外径：4-12F 长度：50-150cm ，有不同弯头或可调弯
67 | 心病内分泌科 | 血管缝合器系统 | 通用 | 2547 | 个 | 直径范围 6F-8F
68 | 心病内分泌科 | 穿通微导管 | 通用 | 6300 | 个 | 直径范围：2-2.6F,长度范围：130-150cm±20，
69 | 心病内分泌科 | 短双抗冠脉支架 | 通用 | 3100 | 个 | 直径范围：2-5mm 长度范围：8-38mm 高危出血患者、不能行长期双抗患者的冠脉狭窄病变治疗。
70 | 心病内分泌科 | 刻痕/棘突球囊扩张导管 | 通用 | 6150 | 个 | 直径范围：2mm-4mm 长度范围：10mm-20mm 该产品用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）中植入支架或使用球囊前，通过金属刻痕件定向刻痕，对血管狭窄病变进行预扩张处理。
71 | 心病内分泌科 | 血管缝合器 | 通用 | 2600 | 个 | 直径范围 6F-8F
72 | 心病内分泌科 | 血管鞘组（薄壁鞘） | 通用 | 650 | 个 | 直径范围 6F-7F；长度10cm-16cm；
73 | 心病内分泌科 | 锚定球囊 | 通用 | 2916 | 个 | 有效长度100-115cm 2.0F通过外径
74 | 心病内分泌科 | 支撑导管 | 通用 | 6000 | 个 | 规格型号齐全兼容0.014”，0.018”，0.035”导丝系统，丰富弯型；长度：60-170cm
75 | 心病内分泌科 | 造影导管（5F/6F,C3，H1,MIK，JR,JL,TIG, AL,MPA,PIG，PIG145°， RUC,RLG） | 5F/6F,C3，H1,MIK，JR,JL,TIG, AL,MPA,PIG，PIG145°， RUC,RLG | 184 | 个 | 5F/6F,C3，H1,MIK，JR,JL,TIG, AL,MPA,PIG，PIG145°， RUC,RLG
76 | 心病内分泌科 | 一次性使用输注导管套件 | 4F-5F | 3600 | 个 | 导管长度：45cm/90cm/135cm 溶栓段长度：5cm/10cm/20cm/30cm/40cm/50cm
77 | 心病内分泌科 | 一次性高压造影注射器及附件（介入） | 单筒 | 65 | 个 | 150ml，带附件（连接管、吸药器）
78 | 肺病科/呼吸科 | 血管鞘组（短） | 5F/6F | 200-250/支 | 个 | 1.通常由高质量的医用不锈钢或镍钛合金制成，具有良好的耐腐蚀性和强度。 2.由聚氨酯（PU）或其他高分子材料制成，具有柔韧性和顺人性。 3.表面处理：经过亲水涂层处理，减少摩擦力，便于导管通过 4.5F，对应直径为0.67毫米。 5.单腔设计 6.一次性使用
79 | 肺病科/呼吸科 | 栓塞颗粒 | V400EP (355-500um) | —— | 个 | 材料类型：通常由 聚乙烯醇（PVA） 制成，这种材料具有良好的生物相容性和可降解性。 表面处理：可能经过特殊处理以增强栓塞效果或减少炎症反应 粒径分布：均匀分布，便于精准栓塞。 与对比剂、造影剂 等介入材料兼容。 适用于导管输送系统 通常为 2-3年，需在有效期内使用。 1次性使用，独立包装 每支颗粒的装载量通常为 1-5 mg
80 | 肺病科/呼吸科 | 聚乙烯醇栓塞微球(无色型 | 300-500um （1g/7ml) | —— | 个 | 成分：聚乙烯醇（PVA） 需符合国际医疗设备标准，如ISO 13485 需通过 FDA、CE 等认证，确保安全性和有效性 1次性使用，独立包装
81 | 肺病科/呼吸科 | 微导管 | WMST 150-18PWSFA | 通常在 1000到 5000元人民币 之间 | 个 | 无菌性：通常采用一次性无菌包装。 单支独立包装，通常含导丝或导引装置。
82 | 肺病科/呼吸科 | 微导丝 | STM180-18S | 1,500-2,500元/支 | 个 | 显影性：可能使用显影材料（如铂铱合金），便于在X光下显示 无菌性：通常采用一次性无菌包装 1次性使用，独立包装
83 | 肺病科/呼吸科 | 1.血管造影 导管C3 2.血管造影导管H1(5F-0.35-100cm) 3.血管造影导管MIK(5F-0.38-80cm) | （5F-0.38-80cm) | 1,200-2,000元/支 | 个 | 导管头端通常设计为软头（Soft Tip），便于通过血管分支或迂曲病变，减少对血管的损伤 导管头端和部分段落可能含有显影材料（如铂），便于在 X 光下观察导管位置 无菌性：通常采用一次性无菌包装 1次性使用，独立包装
84 | 肺病科/呼吸科 | 微导管 | 60212703（2.1F-130cm | 4,000-6,000元/支 | 个 | 无菌性：通常采用一次性无菌包装。 单支独立包装，通常含导丝或导引装置。
85 | 肺病科/呼吸科 | 亲水涂层 导丝 | 10A13515 （0.035-150cm) | 2,000-3,500元/支 | 个 | 涂层（Coating）：亲水涂层 尖端设计（Tip Design）：软头设计，减少对血管的损伤 无菌性：通常采用一次性无菌包装 1次性使用，独立包装
86 | 肺病科/呼吸科 | 一次性气道三级球囊扩张导管 | L26A0630 L26A1030 L26A0830 L26B1030 L26B0830 L26B0630 | 2500-4000/支 | 个 | 1.用途：适用于气道狭窄的扩张或辅助扩张治疗 2.球囊有效长度：30，55mm，导管有效长度：110mm 3.为三级扩张球囊，球囊直径：6-7-8，8-9-10，10-11-12，12-13.5-15，15-16.5-18，18-19-20（mm） 4.柔软的尖端设计，减少导管远端对人体腔道内壁的损伤 5.独特的显影环设计 6.增加内置导丝设计，增加球囊的推送性能，提高通过狭窄病变的能力 7.双管和双腔结构 8.一次性使用
87 | 肺病科/呼吸科 | 一次性使用电圈套器 | HB/QTQ-AZ-1816-15、HB/QTQ-AZ-1818-25、HB/QTQ-AZ-2423-25 | 200-300/支 | 个 | 外管直径：常见的有1.8mm、2.3mm等规格。 适用钳道：一般需与内镜钳道相匹配，常见适用钳道有≥2.0mm和≥2.8mm等。 工作长度：通常有1800mm和2300mm等，不同长度可满足不同部位操作需求。 圈套宽度：圈套器张开后的宽度，常见的有15mm、20mm、25mm、30mm、35mm等。 一次性使用
88 | 肺病科/呼吸科 | 一次性使用肺泡灌洗导管 | L311809A、L311807A、 L312409A | 290-490/支 | 个 | 1.工作长度：900mm 2.外径：1.8/2.4mm 3.最高可达支气管级数：5-6级 4.多开孔组合设计 5.柔软尖端设计，通体采用PEBAX材质，有效减少导管对支气管内壁刺激 6.醒目的位置标识，帮助精准定位最佳灌洗位置 7.一次性使用
89 | 眼科 | 硅油 | S5.7570 | 1150 | 个 | 1:适用于传统视网膜复位手术或玻璃体腔气体填塞术注定 要失败或已经失败的病例。 2：采用独一无二的真空分子蒸馏纯化技术，纯度极高。 3：表面张力高，不易乳化。 4：特制玻璃注射器，不易与硅油发生化学反应。注射器头部为金属接口，不易漏油，断裂，更安全。 5：粘度：5000CST
90 | 眼科 | 眼科手术用重水 | S5.8250 | 1600 | 个 | 1:材质：纯化全氟辛烷（OCTA)极低的毒性。 2：折射率：1.27（20℃）能很好地识别视网膜与玻璃体腔的界面。 3：粘度：0.8CST（25℃）注射和移除都非常容易。 4：汽化压：56mmhg(37℃）残留的重水能迅速蒸发 5：该产品适用于暂时性眼内填塞术，尤其是视网膜脱离、伴有巨大裂孔的视网膜脱离、伴有增生性视网膜病变(包括糖尿病性增生性视网膜病变)的视网膜脱离和脱位品体或人工晶体的取出等手术。
91 | 眼科 | 加强穿刺器 | 3支装/套 | 1100 | 套 | 1、用于玻璃体手术中的巩膜穿刺 2、有套管，可作为眼内器械进出的通道。 3、适用于23Ga玻璃体手术
92 | 眼科 | 激光光纤 | 23Ga Flexible | 1450 | 个 | 1、适用于爱尔康激光器配合使用，用于传输激光 2、有激光接头、光纤、手柄和探头保护套 3、尺寸96.00+2.00/-6.00 4、适用于23Ga玻璃体手术
联系方式：